## 1
功能要求
序号 | 产品名称 | 数量 | 预算单价 （元） | 功能要求
1 | 血栓抽吸负压吸引泵 | 1台 | 50000 | 一.工作条件:a) 环境温度：+5℃～+40℃；b) 相对湿度：≤80%；c) 大气压力范围：700hPa～1060hPa. 二.负压条件:a) 极限负压值：主机的极限负压值应符合99kPa±5kPa，可保持稳定的负压输出，确保手术安全性。 三.配套要求:a)除配套所用器械外，还需负压吸引泵由主机、一次性收集罐，确保手术废液的安全回收。b) 配套吸栓导管需要动脉、静脉均可吸栓。
2 | 旋磨介入治疗仪（设备） | 1台 | 10000 | 一、设备名称：旋磨介入治疗仪（设备） 二、设备用途说明： 用于冠状动脉旋磨术，冠状动脉粥样硬化斑块的预处理，同心性旋转原理，可监视和控制磨头的转速并向操作人员提供整个程序过程中的性能信息，将冠状动脉内的粥样硬化斑块旋磨成微粒，可帮助支架更好的通过及释放。 三、主要技术及系统概述 3.1系统组成：包括控制套、空气软管、推车 3.2 拥有彩色液晶显示屏，4种以上指示器显示区域，随时显示磨头转速以方便医生操作 3.3用户界面转速显示范围：0-250000r/min，初始速度约为 160,000 RPM 3.4具有每次操作时间和总体操作时间的记时装置，有计时器复位按键 3.5速度下降幅度过大会有提示 3.6失速时会显示红色失速图标 3.7采用光纤测定磨头转速，保证转速测量准确性 3.8控制面板上有速度旋钮，可调节磨头转速 3.9带有与气瓶连接的管路和控制阀门，压缩气体流量≥140L/min 3.10控制面板用于与推进器连接接口包括：光纤接口、电连接器、气体管线连接器 3.11控制台内部包含压力组件，用于调控输出给旋磨导管的压力恒定 3.12采用压缩空气或氮气为动力 3.13主机重量≤5kg，体积小，重量轻为宜 3.14放置和挂置两种模式，可选配推车用于放置控制台、磨头导管、氮气瓶和输液架，方便移动 3.15 安全提示功能包括：5,000 RPM减速， 10,000 kRPM减速，检测压力， 失速提醒（小于15,000RPM）， Dynaglide™模式及防止意外气动设计 四、旋磨磨头参数 4.1一体式推进器旋磨导管，包括推进器、磨头、磨头导管、旋磨导丝（Floopy&Extra Support）、导丝夹 4.1.1通过推进器的移动来控制磨头的运动 4.1.2通过打开/关闭推进器的气体涡轮开关来启动旋磨头转动 4.1.3推进器内的制动器设计用于固定导丝，在磨头旋转时，防止导丝旋转或移动 4.1.4移动推进器旋钮时，磨头可以独立移动 4.1.5具备临时启动按钮，易于操作 4.1.6一体化设计，支持预装，磨头可更换 4.2旋磨磨头采用黄铜材质，表面有镍涂层，远端覆盖微钻石 *4.3旋磨磨头尺寸范围1.25mm-2.5mm，满足临床治疗需求 4.4适配导引导管长度135cm
3 | 动脉硬化检测装置 | 1台 | 210000 | 一．检测参数要求 1.1 PWV（baPWV，血管硬化指数），需可在同一心动周期测量分段PWV： baPWV(左)baPWV(右) haPWV（左）haPWV（右） hbPWV（左）hbPWV（右） 1.2 ABI：踝臂指数（检测下肢动脉闭塞程度,以评估心脑血管发病风险） 1.3 AI：反射波增强指数 1.4 ECG(心电)、PCG(心音)、收缩压、舒张压、平均压、PVR、STI、HR、PEP、ET、ET/PEP:射血指数等40多项参数 1.5脉波形信息的定量化参数： MAP%、UT 1.6搏动变化图：表示各个腕带采取的搏动变化的图，含同期线，升压上线，测定精度，最高血压值，刻度仪，外框等信息（确定测试精度及操作的规范化） 1.7 R-R间隔检查：R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、对比曲线图，趋势曲线图（判断心血管自主神经功能） 二．技术参数及功能要求 2.1外周血管压力波动同步检测技术：所有技术参数需要在同一心动周期内四肢同步检测所得 2.2下肢袖带需采用高精度双层袖带传感器，交叉捕捉最强的信号来源，以保证ABI检测数据的准确 2.3除检测动脉硬化外，可自动评估心脑血管危险度，代谢综合征发病风险 2.4具备滤波技术：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波滤掉，以保证结果准确 2.5具备心脏起搏器模式：可以保证植入心脏起搏器的患者也能准确进行该项检测 2.6具备运动负荷试验模式软件：设备带有独特的运动负荷试验软件，并生成专业报告，以便进一步确诊ABI处于临界状态或间歇性跛行的人群是否存在下肢动脉疾病 2.7报告格式：报告格式多样化，可根据具体情况随时选择适合医生/病人的多种报告格式 2.8图形显示：可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图；可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线 2.9 画面显示：≥8.4英寸彩色液晶触摸显示器 3.0 专家指南和共识:产品技术需列入中国专家指南或共识 3.1 可连接互联网+医疗软件系统，并与医院 HIS系统兼容，符合标准化代谢性疾病管理中心-Connection/等相关慢病软件系统连接 3.2独立的系统维护软件：用户可进行气路静态气密性功能检测 3.3四肢同步检测各项参数，检测模式包含：四肢同步检测、单侧检测、单肢体检测 3.4参考数据库需＞8000-10000例病例 3.5血液在体流动性指数（BV）：检测血液粘稠度（测量上肢或者下肢）
4 | 微生物培养仪 | 1台 | 500000 | *1.可用于对尿液、脑脊液等无菌体液标本的快速培养，最低样本接种量≤1.5ml。 *2.可实时显示生长曲线从而快速对微生物进行培养，当天报告培养结果和细菌浓度。 3.可培养菌种覆盖需氧菌、兼性厌氧菌及酵母菌等。 4.检测样本位≥50个，标本可随来随上。 *5.操作系统简便，可与LIS系统进行双向连接。
备注： 加*为必要功能要求，即不满足此要求的厂家无权报名。