## 1
功能要求
原公告序号 | 产品名称 | 数量 | 功能要求
1 | 曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒 | 批量 | *1.能够对痰液、肺泡灌洗液等标本的曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌进行定性检测； *2.需提供配套数量提取试剂及提取仪，能够在SLAN-96P/S全自动医用PCR分析系统上使用； *3.性能要求： 3.1批内/批间精密度CV≤5%； 3.2最低检出限不高于1500copies/mL； 3.3念珠菌、毛霉、少根根霉、卡氏肺孢子菌、金黄色葡萄球菌、化脓链球菌、肺炎链球菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯氏菌等常见病原体对其检测无干扰； 3.4两性霉素B、卡泊芬净、米卡芬净、伏立康唑、阿莫西林等常见治疗真菌感染或其他相关疾病的药物对其检测无干扰； *4.能够支持每年定期的实验室间结果比对； *5.能够提供有效的、指导性的技术支持。
3 | 幽门螺旋杆菌基因突变检测试剂盒 | 批量 | *1.至少能够对幽门螺杆菌克拉霉素耐药和喹诺酮类抗生素耐药相关位点突变进行检测； *2.需提供配套数量提取试剂及提取仪（适用时），能够在SLAN-96P/S全自动医用PCR分析系统上使用； *3.性能要求： 3.1 批内精密度 CV≤5%，批间精密度 CV≤5%； 3.2 100%突变时最低检出限≤102copies/uL； 3.3阿莫西林、四环素、甲硝唑、奥美拉唑、枸橼酸铋钾、阿司匹林、对乙酰氨基酚、铝碳酸镁等常见治疗药物对检测无干扰； 3.4一定浓度的血液、粘蛋白等对其检测无干扰； *4.能够支持每年的实验室间结果比对； *5.能够提供有效的、指导性的技术支持。
备注： 加*为必要功能要求，即不满足此要求的厂家无权报名。